AcePacTM  NH2色谱柱使用指南

特性

- 单分散硅胶微球，分离效率高、传质速度快、机械强度高；

- 固定相种类丰富，选择性范围广；

- 柱流失低，良好兼容通用型检测器；

- 批次间重现性一致。

色谱柱性能参数

| 产品名称 | AcePac NH2色谱柱 |
| --- | --- |
| 基质 | 单分散多孔球形硅胶 |
| 粒径 | 5 μm |
| 孔径 | 120 Å |
| 耐压上限 | 6000 psi |
| 耐温上限 | 50 ℃ |
| pH范围 | pH 2-8（*pH 3-7：SiO2） |

推荐仪器设置参数

| 推荐设置流速 | 8.0-40.0 mL/min，21.2 mm内径 2.0-8.0 mL/min，10 mm内径 0.8-2.0 mL/min，4.6 mm内径 0.4-1.0 mL/min，3.0 mm内径 0.2-0.5 mL/min，2.1 mm内径 |
| --- | --- |

注意：

为获取良好分离结果，尽量减少仪器死体积，如：检测器流通池、连接管线和连接头等。柱体积较小时，如内径2.1 mm或柱长较短（30或50 mm），使用半微量流通池。

操作维护指南

- 避免色谱柱受到任何物理冲击；

- 使用色谱级有机溶剂、去离子水、高纯度盐或其他添加剂（酸、碱、离子对试剂等）配制流动相；

- 为避免盐中或流动相配制过程中引入不溶性杂质堵塞色谱柱或系统，流动相过滤后再使用。

- 按照上述参数规范操作（压力、温度、pH值和流速）；

- 流向与色谱柱标签上箭头方向一致；

- 为确保数据一致性，进样前用至少10倍柱体积流动相平衡色谱柱；

- 针对复杂基质或污染性较强样品（中药提取物、食品、环境污染物），建议样品前处理或增加保护住，以延长分析柱寿命；

- 使用在线过滤器或保护柱可以延长分析柱寿命；

- 正相条件切换到HILIC条件，需依次使用异丙醇和乙腈，以<50%分析流速冲洗至少10倍柱体积；HILIC条件切换到正相条件，按照相反顺序冲洗；

- 为避免流动相中的盐在色谱柱或系统中析出，先使用与流动相组成比例相同或有机相比例较低的水溶液冲洗至少5倍柱体积；

- 任何情况下避免压力激增；

- 非使用时段，确保色谱柱塞封紧以避免溶剂挥发造成色谱柱内填料干涸，影响色谱柱性能。

清洗与再生

如果色谱柱在使用一定时间后出现异常，包括峰形变化（拖尾、峰分裂、肩峰）、柱压明显增高或柱效明显下降，可按以下步骤进行清洗再生：

清洗再生流程

第一步：50%醋酸铵水（0.1 M，pH 5）/50%乙腈（5倍柱体积）；

第二步：100%醋酸铵水（0.1 M，pH 5，5倍柱体积）；

第三步：50%醋酸铵水（0.1M，pH 5）/50%乙腈（5倍柱体积）；

第四步：100%乙腈（10倍柱体积）；

第五步：100%异丙醇（10倍柱体积）；

第六步：100%乙腈（5倍柱体积）。

注意：

- 清洗时，为避免色谱柱上污染物等进入流通池，需断开色谱柱与检测器之间的连接管路；

- 清洗时，建议按照分析流速的10%-50%进行操作，避免因溶剂粘度过大，引起柱压激增；

- 高柱压情况下，可按上述流程反冲色谱柱。

色谱柱存储

- 正相模式下，色谱柱保存于100%异丙醇中；

- HILIC模式下，色谱柱保存于100%乙腈或90%乙腈/10%醋酸铵水（0.1 M，pH 5）中。

注意：

- 使用纯有机溶剂冲洗前，确保所有盐都已从色谱柱中冲洗出来。盐不溶于纯有机溶剂，会堵塞色谱柱和管路；

- 伯胺基类色谱柱（NH2柱）不可与醛酮类化合物接触；

- 胺基类色谱柱（NH2柱）必须在纯有机溶剂（醛酮类溶剂除外）中保存。

- HILIC模式下，如果流动相中含盐，先用5倍柱体积80%去离子水/20%乙腈冲洗，再用10倍柱体积100%乙腈冲洗后保存。